全椒县西王镇卫生院一批医疗器械采购与安装项目（二次）

采 购 文 件

采  购  人 ：      全椒县西王镇卫生院    （盖章）

采购代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司（盖章）

发  布  日 期：         二〇二五年一月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	4

第三章 评标办法	15

第四章 采购需求	21

第五章 采购合同	39

第六章 投标文件格式	45

## 第一章 招标公告

一、招标条件

1、项目名称：全椒县西王镇卫生院一批医疗器械采购与安装项目（二次）

2、招标人：全椒县西王镇卫生院

3、资金来源：自筹资金

二、项目概况与招标范围

1、项目地点：全椒县西王镇卫生院

2、采购需求：牵引床2台、中频治疗仪2台、空气压力波治疗仪2台、神灯5台、医用病床5套、心电图机2台等医疗器械采购，具体内容详见第四章

3、最高限价：20.5万元，投标人报价高于最高限价的，按无效投标处理

4、供货期：合同签订后15日历天内供货安装调试完毕

5、标包划分：一个包

三、投标人资质及要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标人须具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

3、投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

4、具有有效的医疗器械注册证；

5、本项目不接受联合体投标；

6、法律、法规规定的其他条件。

四、招标文件的获取方式

招标文件获取方式: 全椒县中医院官网下载；

五、开标时间及地点

开标时间： 2025年1月21日15 时00分（北京时间）

开标地点: 全椒县中医院行政楼3楼会议室

六、联系方式

1、采购人：全椒县西王镇卫生院

联系人：王院长         联系方式：13505509851

2、采购代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司

联系人：汪磊           联系方式：18019874181

## 投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 全椒县西王镇卫生院一批医疗器械采购与安装项目（二次） |
|  | 采购人名称 及联系方式 | 采购人：全椒县西王镇卫生院 联系人：王院长 联系方式：13505509851 |
|  | 代理机构名称 及联系方式 | 代理机构：安徽万千工程项目管理有限公司 联系人：汪磊 联系电话：0550-5266111 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 标包划分 | 标包划分：一个包 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 最高限价 | 20.5万元，投标人报价高于最高限价的，按无效投标处理。 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
|  | 投标文件的签署 | 投标文件相应处盖章，需要签字的需法定代表人或授权委托代理人签字。投标文件中有更改的地方需加盖公章或法定代表人或授权委托代理人签字 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日期后90天内有效 |
|  | 投标保证金 | 本项目不要求 |
|  | 履约保证金 | 本项目不要求 |
|  | 答疑及澄清方式及时间 | 各投标人如有疑问请以电子邮件形式在2025年1月17日9时前发至178840480@qq.com(代理公司邮箱），招标人或代理机构将在2025年1月17日17：00时后以澄清公告形式在全椒县中医院网予以公告。该内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动查看。招标人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
|  | 投标文件提交截止时间及地点 | 投标截止时间：2025年1月21日15时00 分（北京时间）； 投标文件递交地点：全椒县中医院行政楼3楼会议室 |
|  | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年1月21日15时00 分（北京时间）； 开标地点：全椒县中医院行政楼3楼会议室 |
|  | 现场资格验证 | 委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书原件和本人身份证；法定代表人参加开标会议，应携带法人身份证明和本人身份证。违反上述规定，该投标文件予以拒绝。 |
|  | 评委组建 | 从安徽省评标专家库中成员中邀请三名专家组成评标委员会 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐的中标候选人数：3名。 |
|  | 招标代理费及专家评审费 | 本项目的招标代理费3000元，专家评审费按实计算，上述费用由中标单位支付，在领取中标通知书时支付给代理公司。 投标人在投标报价中考虑上述费用，中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。 |
|  | 付款方式 | 所有货物安装调试完成经招标人验收合格后付合同总款100％。 |
|  | 中标通知书 | 公示期后无异议向中标人发中标通知书，中标人收到中标通知书在规定的时间内与招标人签订合同。 |

### 1 、总则

1.1招标（采购）项目内容

全椒县西王镇卫生院一批医疗器械采购与安装项目（二次）；具体服务内容及要求详见第四章。

1.2资金来源：自筹资金。

1.3本次采购共计一个包。

1.4招标方式：公开招标。

1.5计价方式：本次招标项目合同采用固定单价。

1.6评标办法：综合评分法。

1.7投标人资格及其他要求

1.7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1.7.2投标人须具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

1.7.3投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

1.7.4具有有效的医疗器械注册证；

1.7.5本项目不接受联合体投标；

1.7.6法律、法规规定的其他条件。

1.8 投标人应注意的其它事项

1.8.1投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应编制页码和目录，以便审查，投标文件必须装订整齐，封装在标函袋内。

1.8.2委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书原件和本人身份证；法定代表人参加开标会议，应携带法人身份证明和本人身份证。违反上述规定，该投标文件予以拒绝。

1.8.3当投标人投标文件中的报价、服务期、服务等有关承诺出现正、副本之间不一致时，以投标函正本为准。

### 2 招标文件

2.1招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，编制本招标文件。

2.2招标文件的组成

本招标文件包括内容：

2.2.1  招标公告

2.2.2  投标须知

2.2.3  评标办法

2.2.4  采购需求

2.2.5  合同

2.2.6  投标书格式

根据相关条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。

2.3招标文件的澄清、修改、补充、解释

2.3.1 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

2.3.2 本招标文件由招标人负责解释。

### 3 投标文件的编制

3.1 投标的语言及度量衡单位

3.1.1投标人的投标书、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

3.1.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

3.2投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成。（分开制作，分开装订，不可活页装订）

3.2.1投标书一（资信证明文件）

- 法人代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法人代表授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

- 投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

- 具有有效的医疗器械注册证；

- 诚信投标承诺书；

- 投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

3.3投标书二（技术标）

3.3.1技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

3.3.2提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术要求响应表》中逐条予以说明。

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术标技术参数评审需要提供的得分材料，包括：检测报告、证明材料等资料；

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他技术证明材料。

3.4投标书三（商务标）

3.4.1商务标部分是对投标货物和服务价格构成的说明。投标人应在《开标一览表》、《分项报价清单》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

（1）投标响应表（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）分项报价清单（格式见附件）；

（5）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

3.5投标报价

3.5.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

3.5.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

3.5.3投标人应按“采购需求”所列内容逐项进行单价报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

3.5.4投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

3.5.5如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在投标价中。

3.5.6投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

3.5.7投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

3.6 投标有效期

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.6.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.6.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.7 投标保证金（本条不采用）

3.7.1 投标人应提供投标须知所规定的投标保证金。

3.7.2 未按3.7.1条要求提交投标担保的投标书将被视为无效。

3.7.3 发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人不按规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的；

（5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

### 4 投标

4.1投标文件的密封及标记

4.1.1 投标书正、副本统一密封在一个投标袋内。封套上写明招标（采购）人名称、项目名称、项目编号、投标人名称，注明“   年   月   日  时   分开标前不得开封”的字样。并加盖投标人公章密封。

4.1.2未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.3因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

4.1.4如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理机构概不负责。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收和受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤回要求，须在投标截止时间前送达招标代理人。

4.3.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理人，同时应在封套上标明“修改投标文件”字样。

4.3.3 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

### 5 开标和评标

5.1开标时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的开标时间、地点公开开标，邀请被邀请的投标人参加开标会。

5.2开标

5.2.1 开标程序

（1）宣布投标截止时间到，开标会开始，工作人员停止接收投标文件；

（2）介绍参加会议单位、人员情况；

（3）宣布开标会场纪律；

（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按照顺序当众开启投标书，公布投标人名称、投标报价，并进行文字记录；

（6）投标人的法定代表人或委托代理人在开标记录上签字确认；

（7）开标结束，所有投标资料送交专家评委进行评审；

5.2.2 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2.3 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应签名报到，以证明其出席开标会议。

5.2.4 在开标前，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

（1）投标截止时间后送达的投标文件；

（2）无法人授权委托书和委托代理人身份证原件的，如法定代表人参会，只需要提供身份证原件；

（3）由于密封不妥或未按规定要求密封，在送交途中严重破损或散失的投标文件；

（4）以电讯形式投标的投标文件；

（5）未按规定提交投标担保的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.3评标委员会

5.3.1评标委员会由招标人或招标人指定的相关专业技术人员组建。

5.3.2 评标委员会成员与评标活动有关的工作人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

5.3.3 评标原则

（1）评标委员会应客观公正地对待所有的投标人，对所有的投标评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得进行任何旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标；

（2）评标委员会不向未中标者方解释未中标原因，不退还投标文件；

（3）评审中如发现供应商的报价清单不符合采购价格限制的投标，将不被接受。

5.4评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。

5.5评标

5.5.1 评标准备工作

（1）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

（2）熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的因素；

（3）核对评标工作用表。

5.5.2 评标办法：综合评分法，详见招标文件第三章。

5.6对投标文件初审

5.6.1 初审内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.6.2 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.7下列投标文件将被视为无效：

5.7.1 投标文件未按照招标文件规定填写、签署、盖章和装订的；

5.7.2 投标文件与招标文件有重大负偏离的；

5.7.3 投标人拒绝修正错误的；

5.7.4 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.7.5 投标有效期不足的；

5.7.6 投标文件无法区分正、副本的；

5.7.7 投标人的报价突破最高控制价的；

5.7.8 投标文件有粘贴页或者撕页的；

5.7.9 投标报价有涂改痕迹的投标；

5.7.10 其他违反《政府采购法》等法律、法规规定的行为的；

5.7.11 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5.8投标的澄清

5.8.1 在评标过程中，评标委员会认为需要有权要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复；书面答复必须经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或盖章认可，并作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

5.8.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及其他实质性内容。

### 6 授标

6.1中标候选人的确定

6.1.1 经过评标后，评标委员会确定3名中标候选人。

6.1.2 中标候选人确定后，招标人应将第一中标候选人名单在网上公告1日。

6.2中标人的确定

第一中标候选人名单在网上公告1日后，若招标人未接到投诉，招标人应当确定第一名中标候选人为中标人。第一名中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，招标人依次确定第二中标候选人为中标人，依此类推。或者重新组织招标。

6.3中标通知书

6.3.1中标人确定后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

6.4中标价

6.4.1经投标人确认的，在评标中经过修正的投标报价作为中标价。

### 7 合同的授予

7.1合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

7.2合同的签订

7.2.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.2.2 招标人如不按照规定与中标人签定合同，或者招标人强迫中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，招标人应当按投标担保的数额对投标人进行赔偿；给投标人造成损失超过投标担保的数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.3 中标人不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

7.2.5 在不背离合同实质性内容的前提下，中标人可作出特别承诺，为招标人提供更加优惠的服务。

7.3履约保证金(本项目不要求)

7.3.1 投标人中标后按招标文件要求提交履约保证金。

7.3.2 中标人接到中标通知书后，签订合同前支付履约保证金。

7.3.3 若中标人不履行采购技术要求或不按履约保证金的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

### 8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

8.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

8.3.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9 质疑与投诉

9.1. 询问、质疑

9.1.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.1.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达招标人。

9.1.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第9.1.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

9.1.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至招标人或代理机构。

9.1.5招标人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

9.1.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

- 第三章、评标办法

一、总则

1. 本次评审采用综合评分法

1.1综合评分法是指是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

1.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的投标文件按无效响应处理。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2．评审程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对采购文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）(复印件加盖投标单位鲜红公章) |
|  |  | （3）投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证； | (复印件加盖投标单位鲜红公章) |
|  |  | （4）具有有效的医疗器械注册证 |  |
| 3 | 投标人应符合的其他资格条件 | （5）诚信投标承诺书 | 格式见附件 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 一式三份，正本一份，副本两份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术要求响应程度 | 最大限度的满足招标文件要求，不满足的按招标文件扣分 |

4.2资格审查中涉及的有关证明材料及相关证书，标书中须按招标文件要求提供复印件加盖投标单位鲜红公章，以供审查。

4.3判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

四 比较与评价

6. 详细评审即按本章规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1.技术标评审细则（70分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 （70分） | 根据投标文件中技术参数响应情况打分: ①标注“★”参数共27项，每有1项不响应或负偏离的扣1.5分，满分40.5分； ②未标注“★”参数，每有1项不响应或负偏离扣0.5 分，扣完为止，满分29.5分； 注：标注“★”号技术参数需在投标文件中提供相应支撑材料，包括但不限于产品彩页、官网截图、检测报告、技术白皮书、注册证等，提供其中之一即可，参数中要求提供的检测报告需投标文件中提供检测报告扫描件，未按要求提供上述证明材料或提供证明材料不能反映出产品技术参数内容的，视为产品技术参数不响应。 |

6.2  商务评审细则（30分）

| 1 | 价格分 （30分） | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1.评标基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为满分； 2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*30分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 4.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |
| --- | --- | --- |

6.3技术和商务由评审专家评审打分，以评审专家评分的算术平均值作为供投标人的技术文件和商务文件最终得分，均保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

五  推荐中标候选人

7. 评标委员会按技术和商务得分之和从高到低按顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

7.1若综合评分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由采购人现场采取随机抽取的方式确定中标候选人。

8. 无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

- （1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- （2）未按招标文件规定要求要求密封投标文件，其投标文件将被拒收。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)评标专家无法查看并检验标书中相关资料的；

(5)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)责令停产停业的；

(9)暂停或取消参加政府采购项目资格的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经招标人核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经招标人核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经招标人核准的；

(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(9)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

(4)在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

(5)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(6)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经招标人核准的

(8)招标文件规定的其它无效投标情形。

- 第四章 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 所有货物安装调试完成经招标人验收合格后付合同总款100％。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后15个日历天内供货安装调试完毕 |
| 4 | 免费质保期 | 2年 |

二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引床 | 1、电源电压：AC 220±22V，50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：85VA，允差±15%。 3、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 ★4、牵引方式：卧位颈椎牵引、腰椎牵引。 卧位颈椎牵引力：0～200N可调，级差10N； 腰椎牵引力：0～990N可调，级差10N； 5、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。 6、持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。 ★7、间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。 8、成角动作范围：0°～+30°连续可调，允差±2°。 9、腰部热疗温度：45℃，允差±3℃。 10、牵引力自动补偿功能。 11、腰椎牵引具有持续、间歇、反复等8种不同牵引方式。 12、上身床面配有气动升降，增加了成角牵引功能。 13、20种治疗方案存储并读取。 14、配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。 15、牵引模式只能从待机状态开始选择，不能够在治疗过程中进行切换。 16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 ★17、具有开机自检功能。 | 2台 |  |
| 2 | 中频治疗仪 | - 额定输入功率：130VA。 - 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长380mm，宽310mm，高120mm。 4、显示方式：液晶显示（7寸）。 5、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。 ★6、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10％； 7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 ★8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 ★11、具有60个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 13、干扰电性能 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。20、治疗时间已在处方中，根据处方不同为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 | 2台 |  |
| 3 | 空气压力波治疗仪 | 1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。 2、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，配备双下肢气囊。 3、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa。 4、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。 ★5、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 6、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min。 ★7、提示与警示：具备过压保护提示功能。 8、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 10、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。 11、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。 12、充气间隔时间：8s。 13、充气保持时间：1s。 | 2台 |  |
| 4 | 神灯 | 1 、适用于各种运动及劳累引起的软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病。 2 、额定电压：220v。 3、功率： 300W。 4、辐射板使用寿命： ≥2000h。 5 、光谱波长范围： 2-25um 微米。 6、活动臂伸缩范围 mm：0-600。 7、活动臂提升范围 mm：0-800。 8、升降杆升降范围mm：300。 | 5台 |  |
| 5 | 医用病床 | 1、规格：2100×950×500mm（±100mm）。 ★2、床框按GB/T1765-2013标准检验：采用型号规格40×80mm、厚度为＞1.5mm (提供所投病床第三方检验报告证明此条参数）的钢管制成；坚固耐用承受力大，表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤；床体两侧配备两个引流钩。 ★3、床面按GB/T3325-2017、GB/T17657-2013标准检验：厚度＞1.2mm(提供所投病床第三方检验报告证明此条参数），圆形透气孔，具有防滑功能。 床面各段使用接轴连接，并用螺栓紧固，避免摩擦易损坏，经酸洗、磷化后喷塑处理。 ★4、病床床面按GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999标准检验：在800小时的中性盐雾试验中镀层对基体的保护等级为6级，镀层的耐腐蚀性等级为6级，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷(提供所投病床第三方检验报告）。 5、病床用喷涂部件按GB/T3325-2017标准检验：金属喷漆涂层理化性能达到1级；抗菌病床床面按QB/T4371-2012标准检验：具有抗菌效果，金黄色葡萄菌抑菌率＞90%，大肠杆菌抑菌率＞90%； 6、手动单摇；背部升降角度：0－70±5 度；双向调节无顿挫，使用方便。 7、病床床头按GB/T6040-2019标准检验：采用ABS材质；配有防撞角，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂式装置，设计新颖，操作简单，拆卸方便，床尾板外侧有病人信息卡插槽。 8、摇把：ABS 折叠摇把，可隐藏于床体。 9、手摇丝杆按GB/T3325-2017标准检验：型号规格为40x15mm，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；应无烧焦、起泡、针孔、裂纹花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 ★10、床腿按GB/T3325-2017、GB/T17657-2013标准检验：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；床腿壁厚>1.7mm(提供所投病床第三方检验报告证明此条参数）。 ★11、病床按GB/T3325-2017标准检验： （1）病床外形应整齐且附件时用时应牢固、可靠，安装与拆卸方便；病床焊接应整齐，表面不得有锋棱，毛刺，冷裂开，漏焊等缺陷；床身与床架应装卸方便，装配完成后应稳定牢固，病床的胶轮或脚护套应于床脚装配牢固； （2）病床的性能：承载能力应不小于240kg，承载后无明显缺陷；病床如安装胶轮，脚轮应移动灵活，无卡塞，卡滞现象，并制动后将病床放置在10°斜坡上其位移不大于10cm； （3）硬度达到2H； （4）冲击强度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹； （5）耐腐蚀性：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无起泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； （6）附着力达到1级； （7）床铺面均布静载荷试验（单人1200N，7d）、床铺面集中静载荷试验（1100N，10次）： a:零部件应无断裂或豁裂； B：用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； C：所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； D：五金连接件应无松动； E：活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； F：零部件无明显位移变化。 ★12、床垫 （1）床垫尺寸与床相配，采用高密度优质海绵和椰棕制成，总厚度≥8cm； （2）床垫两侧设有透气孔，外包医用深色牛津布面料，有防水功能，易擦拭，拉链封口，可拆洗； （3）床垫按QB/T1952.2-2011、GB/T6343-2009标准检验：产品抗引燃特性应符合GB17927.1的要求：产品通过香烟抗引燃特性试验，在1h内应无阴燃或有焰燃烧现象，阻燃达到I级；泡沫塑料表现密度＞20kg/m³(提供所投病床第三方检验报告证明此条参数）。 13、技术要求：激光焊接机焊接工艺；冲孔机冲孔工艺； 14、每个病床必须配套床 头 柜 和 床 垫 各一个，床上用品2套（垫背絮，盖被絮，枕头，三件套；包含印刷字“全椒县西王镇卫生院”）。 | 5套 | 含 床 头柜 、 床 垫 及床上用品 |
| 6 | 心电图机 | 心电主机 1.导联：标准12导联。 ★2.采样率：32000Hz（同步采集）。 3.工作模式：手动、自动、节律、存储四种工作模式。 4．能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄，支持拼音和五笔中文输入。 5.交流滤波器：50Hz、60Hz、关闭。 6.肌电滤波器：25Hz、45Hz、关闭。 7.输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路。 8.输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）。 9.电极直流电流：≤0.1μA。 10.输入动态范围：±5mVp-p；直流偏置电压：≥±620mV。 11.共模抑制：＜1mV。 12.患者漏电流：＜10μA。 13.定标电压：1mV±5％。 14.滞后：＜0.5mm。 15.增益：2.5，5，10，20，40mm/mV（±3％）。 16.时间基准：6.25，12.5，25、50mm/s（±3％）。 17.系统误差：＜±5％ 或 ＜±40μV。 18.脉冲和频率响应：采用方法A和方法D的系统测试方法。 19.通道串扰：＜2%。 20.系统噪声：＜30μVp-p 。 21.心率测量范围：30～300 BPM（±1BPM）。 22、具有回顾打印功能按键，可以即时回顾前10秒波形并打印。 ★23、可设置心电图自动记录时间5秒-12.5秒，方便调节波形图报告长度。 起搏脉冲显示能力 1.振幅：2mV ~250mV。 2.宽度：0.1ms ~ 2.0ms。 3.采样率：32000HZ。 记录器 1.记录方式：热敏点阵记录。 2.记录格式：3CH+3R、6CH+R、12CH三种格式。 ★3.记录纸规格：卷纸(210mmX30m)、折叠纸(210mmX140mm) 两种规格都适用，方便医院购买耗材。 4.记录纸宽度/有效记录宽度：210mm/216mm。 其他部分 1.液晶显示：≥7寸显示屏，显示波形和工作状态。 2.病例存储：标配250个病例存储（可SD卡扩展）。 3.通讯接口：支持USB/UART通讯，可配心电工作站软件对接上传心电网络系统。 4.交流电源：100V～240V（±10%），50/60Hz(±1Hz)；功率60VA。 5.直流电池 额定电压/容量：14.4V/4400mAh(锂电池) 6.额定充电电流：1300mA（恒压恒流）。 7.额定充电循环次数：不小于500次(锂电池)。 8.保险管规格：T2AH/250V，ф5x20。 | 2台 |  |
| 7 | 监护仪 | 一、 产品要求： 1、多参数监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。 ★2、显示方式：真彩TFT液晶显示，显示屏尺寸≥10寸，具有超薄外观,隐藏式提手设计，方便移动。 3、监护参数具有声、光双重三级报警，红、黄、蓝三色报警灯提示。 4、标配内置高容量锂电池，连续工作2小时以上。 5、具备报警集中设置和音量调节快捷键功能。 6、具有掉电存储功能，全息心电波形存储回放时间≥120分钟。 7、具备100小时趋势图表回顾，1000组血压数据查询，100条报警数据回放。 8、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、全屏7 导等多种显示界面，并支持一键快速切换功能。 9、支持通过 U 盘对于的病人基本信息设置数据在不同监护仪上进行转移。 10、具有屏幕亮度调节功能。 11、支持监护仪演示模式和待机模式。 二、技术指标： 标准配置：心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），脉搏（PR）和体温（Temp） 1、心电监测 1.1支持3/5导心电测量，提供监护，诊断，手术模式。 1.2心率测量范围：成人 15~300bpm，小儿/新生儿 15~350bpm。 1.3具备智能导联脱落监测功能，电极脱离提示。1.4导联增益:×0.25,×0.5,×1,×2,×4,Auto。 2、呼吸监测 2.1 测量方法：阻抗呼吸法 。 3、血氧监测 3.1 血氧要求显示 PI 血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具有的抗干扰和弱灌注技术。 3.2 血氧测量范围：0%～100%。 4、无创血压监测 4.1测量方法：采用连续振荡法。 4.2操作模式：手动、自动、连续。 4.3测量参数：收缩压、舒张压、平均压。 4.4NIBP 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。 4.5提供 NIBP 测量列表同屏显示功能。 4.6自动血压测量时间间隔：1-480 分钟可选。 | 1台 |  |
| 8 | 除颤仪 | 1.重量大小适中，便携，设备操作提示良好 1.1机器自身具备便携把手，便于携带。重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 1.2为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 1.3提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 ★1.4≥5英寸彩屏，屏幕分辨率不低780×480，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 1.5智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。 1.6在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 2.除颤准备时间短，能量可覆盖人群广 2.1除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 2.2能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达360J。以便于非专业医务人员使用。 2.3支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。 2.4从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8秒。 3.除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本 ★3.1一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次360J放电。 3.2低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。 4.设备自检功能完善 4.1自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。 ★4.2自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 5.数据存储和导出功能完善 5.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等，可存储不少于900份自检报告。 5.2数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 5.3具备录音功能，可保存至少30分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 6.设备可靠性高，经久耐用 ★6.1抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。 6.2防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。 6.3工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作30分钟。 | 1台 |  |
| 9 | 血常规分析仪 | ★1.检测原理：采用半导体激光和细胞染色技术获得白细胞五分类结果；采用主流的免疫散射比浊法测定C-反应蛋白含量。 2.检测项目：31项参数：CRP、Hs-CRP、WBC、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC、ALY#、ALY%、LIC#、LIC%。 ★3. 1个三维散点图（可视旋转立体三维散点图）、3个二维散点图。 4.直方图：WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。 ★5.分析速度：分析速度： 60样本/小时。 ★6.全血模式CBC+DIFF+CRP≤25μL,满足采血困难人群的检测。 7.进样模式：为保证样本切换便捷，要求手动模式开放进样。 8.分析模式：CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+DIFF+CRP等四种以上分析模式。 ★9.可同时出具血常规五分类，CRP以及Hs-CRP两项CRP参数。 10.血样模式：静脉全血、末梢预稀释血、末梢全血。 11.采用精密注射剂分配CRP试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题。 12.防抵死：采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提供吸样准确性。 13.仪器自带制冷功能存放CRP测试试剂，无需冰箱存储。 14.中文操作界面，有自动休眠和唤醒功能。支持LIS传输功能，并支持远程维护和升级。 15.报告打印：中文报告，可选择全部参数打印，也可选择部分参数打印，并可设置多种报告格式。 16.校准方式：人工校准，自动校准。 17.数据存储管理：自动对标本结果、仪器状态、日志等进行记录、并支持对信息进行回顾查询，10万条样本记录（包含散点图、直方图、患者信息）；外接电脑支持中文数据管理系统无限储存。 | 1台 |  |
| 10 | 尿液分析仪 | 1、测定原理：冷光源反射测定原理。 2、测试波长：525nm，635nm。 3、测试速度：连续测试500个标本/小时。 4、工作方式:单独测试或连续测试。 5、试纸条选择:8、9、10、11、14项开放试纸条。 6、联机操作:RS232C标准数据线输出端口可与电脑联网，进行数据管理。 7、条码扫描仪:标准RS232C输出端口可与条码扫描仪连接。 8、打印:定性指标、定量数据结果显示、打印，内置热敏打印机，配有外置打印机接口。 9、校准:自动进行。 10、屏幕:触摸式液晶显示器 。 11、电源电压:110V-250V 电源频率:50Hz-60 Hz。 12、工作环境:温度：0-40℃，湿度：30%~85%。 13、质控液:具有溯源性报告的原厂配套质控液。 | 1台 |  |
| 11 | 离心机 | 1、产品介绍：本机为低速台式离心机，可广泛应用于医院急诊检验及科研院所对血液样本的快速分离。 2、产品特点： 2.1 全金属机箱，不锈钢离心腔，安全可靠。 2.2电子门锁，有开盖自动停机功能。 2.3采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行。 2.4大功率直流无刷电机驱动，升速块，无碳粉污染。 2.5轻触按键操作，转速/离心力实时转换设定。 2.6数字定时器，转速到达后计时模式，有瞬时离心功能。 2.7 单片机控制, LCD液晶屏显示； 具有停机防回荡功能。 2.8 9档升减速档位设定，9组离心程序储存。 2.9运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。 2.10断电可记忆最后一次的运行程序和参数。 3、技术参数： 3.1最高转速：5000r/min；转速偏差：±10rpm。 3.2最大相对离心力：3630×g。 3.3定时范围：1-99min59s。 3.4加减速曲线：1-9档。 3.5整机噪音：＜65dB（A）。 4、配置清单：主机1台，水平转子一套，适配器（3/5ml*24支、1.5/2ml*36支和10ml*16支，三选一）。 | 1台 |  |
| 12 | 办公电脑 | 1、CPU:inter12100,四核心八线程或同档次以上。 2、屏幕:21寸或以上。 3、内存：≥DDR4 8GB。 4、硬盘：≥512GB SSD,M.2接口。 5、主板：B660，数据接口：2xUSB3.2 Gen1+2XUSB2.0，视频接口：VGA x 1/ HDMI x 1，音频接口：x1,网络接口：x1,无线网卡：x1，蓝牙：x1 6、不低于window10 系统。 | 4台 |  |

备注：1、1-11项医疗器械需提供医疗器械注册证。如果一项参数中有多条参数，则每一条参数均需满足。

- 项目实施等过程中的安全工作由中标人负责，采购人不负责任何安全问题。

- 中标后采购人将组织人员验收设备参数及性能，中标人存在虚假应标的将取消中标资格并按相关法律条款追究中标人的责任。

- 投标人所投设备的技术规格、参数、质量等必须满足或优于招标要求，技术参数等要求，如具有唯一性，评委会评审时将不作为硬性指标，投标人可以用相近的指标替代，其性能和质量等不得低于招标文件技术要求的标准，否则投标文件按废标处理。

三、报价要求

1、投标总报价不得高于（不含等于）最高限价。

2、投标总报价包含：设备费、材料费（主材和辅材）、装卸费、运输费、安装费、实施过程中所需第三方检测等费用、管理费、利润、风险费用、招标代理费、检测费、调试、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用。

四、其他要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.中标人须提供至少 2 年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到现场并解决问题。

（六）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。中标供应商应提供上门用户培训服务；供应商应免费提供操作手册、培训课程和视频等参考资料。

（七）交货期:详见投标须知前附表。

（八）交货地点：以采购人要求为准。

（九）验收：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。。

（十）付款方式：见投标人须知前附表。

- 第五章  采购合同

- 合同协议书（格式）

合同名称

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经采购，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）交易文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

- 4、付款方式及质保期：所有货物安装调试完成经招标人验收合格后付合同总款100％。 质保期为2年。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式：

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执    份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和交易文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合交易文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按交易文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

注明正本或副本

资信证明文件

（投标文件一）

项目

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法人代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法人代表授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；

（4）具有有效的医疗器械注册证；

（5）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人的身份证

投标人：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人的身份证和委托代理人的身份证

投标人名称：            （盖章）

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；9、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

二、技术标格式文件

注明正本或副本

技术标

（投标文件二）

项目

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术标技术参数评审需要提供的得分材料；

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他技术证明材料。

附件1

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.投标人需填写技术参数响应表，明确技术参数是否响应，如与招标文件技术参数不一致应在表中列出正（或负）偏离；

2.标注“★”号技术参数需在投标文件中提供相应支撑材料，包括但不限于产品彩页、官网截图、检测报告、技术白皮书、注册证等，提供其中之一即可，参数中要求提供的检测报告需投标文件中提供检测报告扫描件，未按要求提供上述证明材料或提供证明材料不能反映出产品技术参数内容的，视为技术参数不响应，并标注证明材料所在页码和具体位置。

3.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月   日

附件2：

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称：        （盖章）

日    期：

三、商务标格式文件

注明正本或副本

商务标

（投标文件三）

项目

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）投标响应表（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）分项报价清单（格式见附件）；

（5）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

附件1

投标响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

附件2

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\供货（服务）期 | 总投标价 （大写）： 。 (小写) ： 元 供货（服务）期：自签订合同之日起 15 个日历天内供货安装调试完毕。 |

法定代表人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：

日  期：    年  月  日

附件3

投  标  函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“    （项目名称） ”的采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“      （项目名称）”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   ；供货（服务）期 ：     。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （盖章）

投标单位法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件4

分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（1+2+..+30+31）： 元；小写： 元；（填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：软件开发费、设备费、安装费、调试费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、相关交易服务费、代理费、调试、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日